Parametry wymagane i punktowane

Przedmiot zamówienia: Densytometr rentgenowski

| L.p. | Opis |  | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca/Producent | Podać |  |
| 2. | Nazwa-model/typ | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji | 2026 (podać) |  |

| Lp. | Opis parametru/ funkcji | Wartość wymagana / punktacja | Wypełnia oferent |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Potwierdzenie wymagalności (tak/nie/podać wartość) |
| 1 | Stacjonarny, automatyczny densytometr rentgenowski z zasilaniem sieciowym (230V/50Hz) wraz z oprogramowaniem i komputerem klasy PC | TAK |  |
| 2 | Sprzęt fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, nie powystawowy, rok produkcji min. 2026 | TAK |  |
| 3 | Wachlarzowa wiązka promieniowania RTG | TAK |  |
| 4 | Maksymalny obszar skanowania > 200 cm x >58cm | TAK, PODAĆ |  |
| 5 | Wielkość stołu ≥ 220 cm x 80cm | TAK, PODAĆ |  |
| 6 | Wysokość stołu ≤ 65 cm | TAK, PODAĆ |  |
| 7 | Udźwig stołu ≥ 200 kg | TAK, PODAĆ |  |
| 8 | Podwójna energia wiązki rentgenowskiej | TAK |  |
| 9 | Opcja określająca gęstość kości | TAK |  |
| 10 | Analiza: BMD, BMC, BMI, T-Score, Z-Score, Area, Dual Femur, Total Body BMD | TAK |  |
| 11 | Miejsca skanowania: · kręgosłup lędźwiowy, · biodro, · możliwość skanowania obu bioder w jednym czasie lub jedno po drugim bez przemieszczania pacjenta, · całe ciało | TAK |  |
| 12 | Skład ciała: FAT, LEAN, BMC | TAK |  |
| 13 | Ocena ryzyka złamania - FRAX | TAK |  |
| 14 | Funkcja umożliwiająca automatyczne wykonanie kilku kluczowych pomiarów podczas jednego, ciągłego skanu, bez konieczności przestawiania pacjenta i rozpoczynania kolejnych osobnych badań | TAK, PODAĆ |  |
| 15 | Wykluczenie obszaru innego niż kość z obliczeń (np. metal) | TAK |  |
| 16 | Automatyczne wykrywanie metalu i implantów | TAK |  |
| 17 | Program pediatryczny | TAK |  |
| 18 | Ogólna ocena ciała | TAK |  |
| 19 | Możliwość pomiaru dawki promieniowana | TAK |  |
| 20 | Analiza statystyczna | TAK |  |
| 21 | Dawka promieniowania przyjmowanego przez operatora przebywającego w odległości ponad 1 m od pracującego urządzenia niemierzalna | TAK |  |
| 22 | Czas przy skanowaniu kręgosłupa ≤ 30 s | TAK, PODAĆ |  |
| 23 | Czas przy skanowaniu kręgosłupa w trybie szybkiego skanu ≤ 10 s | TAK, PODAĆ |  |
| 24 | Czas przy skanowaniu całego ciała ≤ 420 s | TAK, PODAĆ |  |
| 25 | Kalibracja automatyczna | TAK |  |
| 26 | Opcja DICOM 3.0 umożliwiająca integrację z systemem informatycznym placówki w zakresie komunikacji RIS/PACS | TAK |  |
| 27 | Oprogramowanie z nieograniczoną czasowo licencją do współpracy densytometru z zestawem komputerowym. Zestaw zapewniający jego pełną funkcjonalność (m.in. analiza badań, drukowanie raportów i przechowywanie w pamięci danych). Wymagania min dot. zestawu komputerowego: · Jednostka centralna klasy PC · Dysk twardy min 2x SSD, 500 GB · Pamięć RAM min. 8GB · Monitor kolorowy min 20”, z regulacją wysokości · Drukarka kolorowa laserowa | TAK |  |
| 28 | Panel dotykowy | TAK |  |
| 29 | Waga urządzenia ≤ 240 kg | TAK, PODAĆ |  |
| 30 | Lampa RTG ze stałą anodą, materiał anody: Wolfram | TAK |  |
| 31 | Pojemność cieplna anody lampy: ≥ 40 kHU | TAK, PODAĆ |  |
| 32 | Ognisko lampy RTG: ≤ 0,5mm x 0,5mm | TAK, PODAĆ |  |
| 33 | Referencyjna baza danych przygotowana dla populacji europejskiej | TAK |  |
| 34 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 35 | Wykonanie i zaopiniowanie w WSSE projektu osłon stałych. | TAK |  |
| 36 | Złożenie wniosku we współpracy z użytkownikiem o uruchomienie aparatu do WSSE oraz wykonanie koniecznych testów i pomiarów | TAK |  |
| 37 | Integracja aparatu po HL7/WL z posiadanym przez Zamawiającego systemem RIS/PACS firmy PIXEL oraz wszelkie prace konfiguracyjne z uwzględnieniem wszelkich kosztów. Zamawiający posiada licencję na urządzenie. | TAK |  |
| 38 | Gwarancja ≥ 24 miesięcy | TAK, PODAĆ 24 m-ce do 35 m-cy: 0 pkt 36 m-cy do 47 m-cy: 20 pkt 48 m-cy i więcej: 40 pkt Uwaga: Okres gwarancji musi być podany w pełnych miesiącach. Minimalny wymagany okres to 24 miesiące. |  |
| 39 | Czas reakcji serwisu ≤ 24 godziny | TAK |  |
| 40 | Bezpłatne przeglądy okresowe oraz naprawy zestawu w okresie gwarancji | TAK |  |
| 41 | Możliwość zaimportowania posiadanej bazy dotychczasowych badań | TAK |  |
| 42 | Szkolenie pracowników w zakresie kompleksowej obsługi oferowanego urządzenia w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| 43 | Dostawa i instalacja nowego aparatu oraz demontaż i utylizacja obecnego aparatu | TAK |  |